## pCO2
Deployment | Inventory info |  |  |  | Calibration info | [5 empty] | Standard | Stnd cal date | Comments
| tBeg | tEnd | Li-Cor S/N | System ID | Cal date | Cal file | Final pCO2 coefficients |  |  |  | ppm
M1 | [6 empty] | A | B | C | D
201309 | 2013-09-18T23:21:00Z | 2014-02-24T19:08:00Z | 940? | OA4 | 9/10/2013 | 09-10-2013.cal | -9.7396 | 0.274 | 1.0518 | -0.00241 | None? |  | Used data from CO2 concentrations < 1000 ppm
201309 | 2014-02-24T21:10:00Z | 2014-07-16T19:11:00Z | ? | OA6 | 8/20/2013 | 08-20-2013.cal | -11.6588 | 0.36946 | 1.0239 | -0.0007926 | None? |  | Used data from CO2 concentrations < 1000 ppm. Temperature range was 12 - 25 C.
201407 | 2014-07-16T19:13:00Z | 2015-07-30T15:46:00Z | ? | OA4 | 7/1/2014 | 07-01-2014_M1.cal | -7.895 | 0.32795 | 1.0358 | -0.0022862 | None? |  | Used data from CO2 concentrations < 1000 ppm. Temperature range was 12 - 23 C.
201507 | 2015-07-30T18:01:00Z | 2015-10-01T19:04:00Z | ? | OA5 | 7/14/2015 | 07-14-2015_OA5.cal | -12.7455 | 0.40896 | 0.99828 | 0.0012248 | None? |  | Used data from CO2 concentrations < 1000 ppm. Temperature range was 13.5 - 25 C.
201507 | 2015-10-01T23:30:00Z | 2016-08-29T18:30:00Z | ? | OA4 | 9/30/2015 | 2015-09-30_OA4.cal | -4.7736 | 0.26887 | 1.0355 | -0.0022704 | None? |  | Used data from CO2 concentrations < 1000 ppm. Temperature range was 14.5 - 21.5 C.
201607 | 2016-08-29T19:00:00Z | 2017-08-08T18:00:00Z |  | OA3 | 8/16/2016 | 2016-08-16_OA3.cal | 3.5927 | 0.1272 | 1.0254 | -0.003 | 457.03 |  | Used 8.0 < T < 19.5 C; 0 < xCO2 < 1000 ppm. All T-vs-CO2 curves were very linear.
201708 | 2017-08-08T18:00:00Z | 2018-08-08T16:00:00Z | N/A | OA4 | 7/28/2017 | 2017-07-28*_OA4.cal | -11.0149 | 0.3443 | 1.0372 | -0.0017 | None |  | Used T range 7.5 - 22.9 C, excluding 18.8 < T < 20.2 C. Removed 1163 standard.
201808 | 2018-08-08T19:00:00Z |  |  | OA3 | [8 empty] | Has internal standard

## pH
Deployment | Inventory info |  |  |  |  | Calibration info | [5 empty] | Constants/Comments
| tBeg | tEnd | Cap Adapter | Electrode | Housing | Cal date | Batch # | pH of stnd | Vout | Final pH coefficients |  | R | F
M1 | [9 empty] | Ts | E0 | 8.3145 | 96487
201309 | 2013-09-18T22:10:00Z | 2013-10-11T19:35:00Z |  |  | Hybrid 2 | 9/10/2013 | 126 | 8.188 | 0.06008 | 281.58 | -0.39739 | Very noisy, and with negative V1's, no usable data
201309 | 2013-10-11T19:40:00Z | 2013-11-20T20:45:00Z |  |  | Hybrid 3 | 9/10/2013 | 126 | 8.189 | 0.06703 | 281.53 | -0.39042 | Data look good until 11/8, then are pegged at +150 mV. Calibration looks good compared w/ M1 pCO2w.
201309 | 2013-11-20T20:45:00Z | 2013-11-27T18:00:00Z |  |  | Hybrid 2 | 9/10/2013 | 126 | 8.188 | 0.06008 | 281.58 | -0.39739 | Mostly pegged at +150 mV, no usable data
201309 | 2013-11-27T18:00:00Z | 2014-02-24T21:55:00Z |  |  | dummy | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Problems w/ OA can, used a dummy, no usable data
201309 | 2014-02-24T22:00:00Z | 2014-07-16T19:15:00Z |  |  | Hybrid 3 | 10/23/2014 | 136 | 8.218 | 0.08033 | 279.57 | -0.37554 | Raw data look good, but pre-cal (9/10/2013) is now way off (~+0.2 total scale units high) when compared to M1 pCO2w. Using post-cal (10/23/2014) instead.
201407 | 2014-07-16T19:00:00Z | 2014-10-24T17:00:00Z |  | 1345Y200000042758 | Hybrid 1 | 10/30/2014 | 136 | 8.224 | 0.08033 | 279.16 | -0.3752 | Post-recovery cal. Data look good.
201407 | 2014-10-24T17:00:00Z | 2015-06-18T17:15:00Z |  |  | Hybrid 3 | 10/23/2014 | 136 | 8.218 | 0.08033 | 279.57 | -0.37554 | Data look good
201407 | 2015-06-18T17:15:00Z | 2015-07-30T16:20:00Z |  |  | Hybrid 1 | 10/30/2014 | 136 | 8.224 | 0.08033 | 279.16 | -0.3752 | Pre-cal (6/17/2015) is way off (+0.2 total scale units high) when compared to M1 pCO2w. Using older cal (10/23/2014) instead. |  | 6/17/2015 | 144 | 8.187 | 0.06663 | 279.21 | -0.38693
201507 | 2015-07-30T19:00:00Z | 2015-10-23T18:50:00Z |  |  | Hybrid 3 | 7/23/2015 | 144 | 8.079 | 0.07793 | 284.99 | -0.37892 | Raw data are a bit noisy, temporal variability otherwise looks normal, but cal seems off (gives high values and doesn't follow predicted pCO2w vs pH curve).
201507 | 2015-10-23T19:00:00Z | 2016-08-29T00:00:00Z |  | 1336Y20000039714 | Hybrid 1 | 10/21/2015 | 144 | 8.175 | 0.06783 | 279.1528 | -0.38498 | Sporadic issues with flowpath severed. 6/18/2016 pH batteries were changed. Data look mostly good except for the very end of the deployment.
201607 | 2016-08-29T19:00:00Z | 2017-03-14T18:20:00Z |  | 1615Y200000073918 | Hybrid 2 | 8/23/2016 | 156 | 7.904 | 0.05733 | 294.19 | -0.40405 | Buoy was deployed without x1000 factor, updated 9/15/16, buoy reset 1/17, updated again 2/21/17. Just multiply those data by 1000! Changed A2D on 9/15/2016, shouldn't alter data output. Mooring Log deployment date is wrong.
201607 | 2017-03-14T18:45:00Z | 2017-08-08T18:00:00Z | Y200000023339 | 1629Y200000075617 | Hybrid 3 | 2/15/2017 | 156 | 7.91 | 0.06091 | 293.81 | -0.40023 | Previous pH sensor data was found to be bad beginning 11/15/2016. This sensor started drifting high, more and more frequent spikes > 9.0 pH
201708 | 2017-08-08T18:00:00Z | 2018-08-08T16:00:00Z | 1039Y088505500003 | 1639Y200000076643 | M5 | 7/28/2017 | 163 | 7.8815 | 0.06004 | 294.82 | -0.40101 | Used new manifold, thus different housing
201808 | 2018-08-08T19:00:00Z |  |  | 1629Y200000075625 | M7 | 7/30/2018 |  | 7.5874 | 0.05867 | 294.4722 | -0.38465 | Modified other manifold to match 2017 one. Made two more pH housings to match